腹腔镜技术参数要求

一、高清内窥镜摄像系统

1、高清摄像主机

- 数字高清摄像输出分辨率为最高标准1920X1080P，60Hz，逐行扫描技术；

- 主机具有全高清数据HDMI输出接口；

- 带USB接口，可外接设备；

- 主机具有HDR光补偿功能，开启此功能可将视觉困难的狭窄暗角的术野亮度提升至正常手术范围相同的亮度效果，且不会造成近处术野的反光;

- 具有电子放大及细节增强程序；

- 术野画面亮度可调3级可调；

- 具有2种纤维镜用户模式、电子内窥镜模式；

- 主机可连接摄像头及电子镜；

- 自动白平衡，自动快门控制，自动光增益；

- 具有多档修改色彩及光亮度功能；

- 可连接外置图像工作站系统；

- 软件可终生免费升级；

- 全高清摄像头

- 高清摄像头，1/3英寸CMOS技术, 分辨率1920x1080P，60Hz，逐行扫描；

- 摄像头具有2个功能按钮，可设置通过这2个按钮遥控所有摄像功能;

- 白平衡色温范围2300-7000K；

- 电气安全：医用设备电气安全BF-1类；

- 摄像头连接线可拆卸更换，摄像头连线长2.5m；

- 含：可变焦镜头1个，焦距范围f13-29mm, 可适应于不同大小直径的内窥镜；

3、LED内窥镜冷光源

1)	LED冷光源，色温6500K, 灯泡寿命30000小时；

2)	光照强度等同于300W氙灯光源；

3)	自带遮光板，无论任何情况，不连光纤不会发生光泄露；

4)	自带滤光片，可滤除紫外光和红外光输出亮度可数字调节；

5)	手动调光；

6)	具有温度控制系统，避免设备温度过高；

含：纤维光缆，直径5.0mm	1	条

纤维光缆，直径2.5mm	1	条

4、全高清液晶监视器

1) 全高清显示器支持4K超清信号及全高清信号输入；

2) 面板：a-Si TFT 有源矩阵液晶显示屏；

3) 幅面（对角）：686 mm；

4) 全高清显示器≥27寸；

5) )分辨率 (H x V)：3840 x 2160 像素（全高清）；

6）有效像素：0.9999；

7）背光：LED；

8）面板技术：IPS 液晶；

9）亮度（面板规格）：800 cd/m2 （典型）；

10）对比度：1000： 1；

11）色彩：约 10.7亿色；

12）视角（面板规格）：89°/89°/89°/89°（典型）；

13）伽玛：1.8、2.0、2.2、2.4、2.6、DICOM；

14）输入：DVI、3G-SDI、SDI、DP；

15）输出：DVI、3G-SDI、DP；

16）DC 输入：XLR 型 3 针（公）(x1)，24 V 直流；

17）含：仪器台车1台

二、腹腔镜1支

1、视向角：30度，

3、	工作长度：300mm，

3、工作直径：10mm；

4、超广角，观察到的视野范围更广阔，超出传统内窥镜视野；

5、	耐134度高温压力消毒；

6、	镜体带有“HD”高清标记，连接高清摄像系统更清晰

7、	含配套手术器械1套：

三、医用气腹机系统

1.电源～220V 50Hz

2.额定功率40VA

3.压力设定范围0.67kPa～3.30kPa（5mmHg～25mmHg）

4.流量设定范围10L/min；20L/min；30L/min三档

5.噪声≤50dB (A)

四、高频电刀

1、	工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

2、	输出功率

单极纯切：350W（500Ω）

单极混一：250W（500Ω）

单极混二：200W（500Ω）

单极混三：120W（500Ω）

标准单极电凝：120W（500Ω）

柔和单极电凝：120W（500Ω）

标准双极电凝：50W（100Ω）

宏双极电凝：80W（200Ω）

4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A.

6、净重：主机9.5kg，脚踏开关：2.3kg.

7、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%

10、该款高频电刀为单、双极350W，因采用先进的功率密度反馈技术，使电刀在较低功率设定的情况下即能达到高效的切割、凝血效果。如在泌尿外科的汽化电切手术中只要设定180W左右的功率即可达到满意的汽化电切效果。

11、除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计的独特的双极电切模式，可有效保证在腔镜外科手术中双极电切、电凝的高效、安全。

12、双电刀笔控制，能同时进行2台手术。