项目采购需求一览表

一、说明：

1、本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中技术参数及配置不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、表中的外形尺寸和重量仅供参考。

4、投标人所投标的设备必须是符合国家和行业标准的全新产品。

5、表中标表中标▲为实质性参数要求和条件，投标产品必须满足，否则投标无效，标“★”的系本项目中与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，其将作为货物性能的评分因素。

| 项号 | 货物名称 |  | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台、采血台、角柜 |  | 1.柜体材料：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈 2.喷涂：喷涂层厚度≧75μm厚环氧树脂粉末，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕 3.主箱体采用现代积木组合，分为上梁承重框架、储物柜体及底部地围保护框架三层独立模块 ★4.边台（实验台）检测应符合以下技术要求（投标人于投标文件中必须提供由第三方检测检测并出具的检测报告复印件，检测内容需包括以下检测项目）： 4.1工作台的制造材料应能满足机械，化学和热要求，大于或等于0.06m²的玻璃应满足EN12600:1999类型4B或4C的要求。 4.2所有可接触活动部件（包含把手和其他零件的间隙；抽屉，门之间的间隙不限）在使用中之间的间隙不可在8毫米到25毫米之间。不可出现没有盖住的管状物。 4.3符合水平静载荷测试要求：从桌子的A、B、C、D的4个方向分别施加600N的水平力，如果实验台倾翻，则调整水平力的角度，使得实验台刚好保持平衡。重复10次。 4.4符合垂直静压测试要求：在实验台距离边缘不小于100mm最容易出现损坏的位置上施加2000N的垂直力10次。如果位置不明显，最多可以在3个不用的位置进行试验；在实验台各个辅助面重复上述试验，力值改为500N。如果实验台倾翻，则在主面施加足够的平衡载荷。 4.5符合搁板的变形量测试要求：搁板按1.25kg/dm²均布载荷24小时，在搁板中心最近前边缘的位置测量变形量。 （1）测试前的变形量； （2）承重24小时的变形量； （3）将承重移去24小时候的变形量。 4.6符合水平冲击稳定性要求：把实验台放在测试平台，远离冲击点的脚固定。冲击器从40mm的高度冲击实验台最容易倾翻的边缘。 4.7符合垂直稳定新测试要求：在距离实验台边缘50mm位置加载750N的载荷。在长短边做同样的测试；如果带有抽屉，在在抽屉里加载0.5kg/dm²，并把抽屉打开到最容易使实验台倾翻的位置 4.8符合可移动实验台的跌落测试要求：将实验台的一边抬起150mm让其跌落，重复10次。如果实验台另一边的结构不一样侧重复上述试验。 4.9符合强度和耐久性要求：实验台应保持其功能。搁板在承重状态下变形量不大于跨度/200，放置24小时空载后，永久变形量不大于跨度/1000 4.10符合水平耐久性测试要求： （1）测试值：力(V)300N，循环次数20000次 （2）将试验台的脚全部固定，并在台面中心放50kg的载荷。 （3）在桌面a.b.c.d施加水平力，工进行规定次数的循环测试。 （4）如果实验台在某个方向倾翻，则减少该力。 4.11符合要求：垂直耐久性测试 测试值：力(V)500N，循环次数20000次 在桌子边缘不小于100mm的位置施加规定次数的垂直力，每次测试保持该力至少2秒，撤销该力，2秒后在进行下轮测试。 4.12垂直冲击测试 （1）测试值：冲击高度:300mm （2）冲击器从的高度冲击如下位置： （3）距离支撑点不小于100mm的位置10次； （4）距离最长方向中心100mm的位置10次； （5）距离一个角100mm的位置10次。 ★5.底座柜主体与结构要求（投标人于投标文件中必须提供第三方检测检测并出具的检测报告复印件，检测内容需包括以下检测项目） （1）在柜体上加载900KG重量，柜体测试没有永久损坏现象； （2）在柜顶沿中心线加载90KG测试，门和抽屉能正常操作没有变形现象； （3）柜门循环开闭10万次，门操作舒畅无阻碍。 （4）柜门打开90度加载45KG重量开关测试，门与门栓操作正常。 （5）抽屉打开330mm加载68KG测试，抽屉正常开闭无阻碍。同时，抽屉承受4.5KG重物600mm高度跌落试验，抽屉底板无损坏。 （6）搁板负载90KG形变量小于3mm； 6.上梁承重框架： 6.1提高实验台整体承重性能，实验台台面下方与实验台柜体上方之间，配备上梁承重框架； 6.2提高实验台平整度性能，防止实验台台面变形受损。 6.3专用模具拉伸成型的1.2mm铝型材，转角连接插件采用高强度工程塑料插件。 ★6.4边台（实验台）上梁检承重框架检测应符合以下技术要求（投标人于投标文件中必须提供第三方检测检测并出具的检测报告复印件，检测内容需包括以下检测项目） 6.4.1符合硬度检测: ≥2H，合格。 6.4.2符合冲击强度检测：冲击高度检测400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，合格。 6.4.3符合耐腐蚀检测：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。 6.4.4 100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象，合格。 6.4.5符合附着力检测：不低于1级，合格。 6.4.6符合抗盐雾检测：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/㎡,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），合格。 7.储物柜与三抽柜： 7.1柜体材料：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。 7.2喷涂：喷涂层厚度≧75μm厚环氧树脂粉末，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 7.3满足甲方灵活使用需求，具备三抽柜体可与单开门柜体快速调换位置功能。 7.4柜门与抽屉面板，双层结构，内外部都经过环氧树脂喷涂，总厚度达30mm，中间填充隔音材料。 7.5为方便现场安装，保护柜体表面防腐喷涂层。所有连接固定部分的螺丝孔位，预留拉铆螺母。 7.6使用不锈钢机丝螺丝，与预留孔位连接组装，柜体部分任何螺丝固定连接处，不得采用螺丝直接开孔工艺。 ★8.储物柜（投标人于投标文件中必须提供由第三方检测检测并出具的检测报告复印件，检测内容需包括以下检测项目）： 8.1搁板定位试验：在搁板前缘的中部施加一个搁板空载时自重的50%水平方向朝外的作用力下不能跌落。不加载状态的搁板不可在100件垂直力作用于其他前边25毫米处时发生倾翻。检测结果符合。 8.2拉门强度试验：把30公斤的载荷悬挂在距们铰链最远的侧边100mm处，前后启闭门10次，每次从距离全关的位置45°处至距离全开位置10°处，往复一个循环计一次，最大开启角度为距离全关位置135°处。试验后，拉门依然完整的附在储物柜上。检测结果符合。 8.3拉门水平加载试验：打开角度不大于135度的拉门，进行如下的测试： 在门全开位置，将80N水平静载荷施加在垂直于门面方向上远离铰链的侧边100mm处的水平中心线上，实验进行10次。测试后，拉门应保持其功能，依然完整的附在储物柜上。检测结果符合。 8.4拉门耐久性试验：将两个质量各为2kg的重物，分别挂在门的n每一面的垂直中心线上，每次从距离全关位置45°处至距离全开位置10°处，但最大不超过130°的位置后关闭，前后往复运动共50000次，门在开启位置时嵌入的挡块没有作用力。推荐最大的频率是每分钟6次。测试后，和测试前打开关闭力比较衰减不超过20%，并且能保持其功能。检测结果符合。 8.5储藏柜顶部静态载荷：顶板和底板静载荷试验 该测试仅适用于顶板距离地面≤1100mm的柜子。对所有用于储藏目的的部件均匀加载。通过加载垫在最易损坏。距边缘不小于50mm的部位垂直向下加载1000N的垂直力10次。测试完后，应无影响安全的损坏。检测结果符合。 ★9.边台地围检测应符合以下标准（投标人于投标文件中提供地围满足以下检测项目报告复印件） 9.1符合硬度检测: ≥2H检测结果合格。 9.2符合冲击强度检测：冲击高度检测400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，检测结果合格。 9.3符合耐腐蚀检测：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象，检测结果合格。 9.4符合附着力检测：应不低于1级，检测结果合格。 9.5符合抗盐雾检测：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/㎡,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果合格。 10.台面：19mm实芯理化板台面，美观实用；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点，为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ★（1）耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中硝酸（≥50%）、硫酸（≥98%）、盐酸（≥37%）、磷酸、氢氟酸、乙醚、甲醛、三乙酸甘油酯、苯酚、冰醋酸、高氯酸等不少于100种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； ★（2）通过“国家建筑工程材料质量监督检验中心”型式检验（委托抽样形）检测，按GB/T 7911-2013检测标准检测，项目包含：抗大球冲击性能、耐干热性能、耐污染、耐香烟灼烧性能、抗拉强度、耐龟裂性能、弯曲强度、弯曲弹性模量等20种理化性能检测，抗大球冲击性能凹痕直径达到≤4mm，耐干热、耐污染、耐香烟灼烧性能均达到1级，抗拉强度达到87MPa，弯曲强度达到108 MPa，耐龟裂性能达到5级，弯曲弹性模量达到101×102Mpa。耐沸水质量增加率≤0.3，厚度增加率≤0.3（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； ★（3）通过“国家化学建筑材料测试中心”检测，按ASTM标准和NEMA标准检测达到或优于以下要求：拉伸断裂强度横向达到125Mpa；弯曲强度纵向134Mpa；压缩强度314Mpa；吸水率（23℃，24h）0.4%；弯曲弹性模量横向 1.12x104Mpa；洛氏硬度（R）123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）达到900转；抗落球冲击性（224g）2.0m无破坏。（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； ★（4）由SGS检测部门或国家同级权威检测单位，依据ISO 22196:2011检测标准测试，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值达到5.7，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值达到5.4，大肠杆菌测试结果抗菌活性值达到6.0，粪链球菌测试结果抗菌活性值达到2.6，肠沙门氏菌肠亚测试结果抗菌活性值达到4.1（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； ★（5）通过“国家建筑工程材料质量监督检验中心或省级及以上建筑材料产品检验中心”测试，化学物排放按ISO16000-9-2006检测标准，TVOC舱内浓度≤0.167mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均为未检出（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； ★（6）台面材料生产厂家通过FSC国际森林管理监管链认证，PEFC证书、SEFA会员证书； （7）台面材料背面须有产品背标且不可刮涂和磨灭，以便鉴别真伪，验收。 |
| 2 | 不锈钢台 |  | 1.台面：采用304#1.0mm厚不锈钢钢板，板料无划痕、折痕等现象，板材尺寸长度偏差不大于±1mm，对角线尺寸偏差不大于±2mm。折弯后不应有磕碰、划伤、折痕等现象，里面包三胺板。 2.框架：采用38*38mm不锈钢焊接，专业模具组合式结构；可调螺丝为M12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。 3.焊接、拼装、抛磨组必须按要求进行焊接、拼接、抛磨。 （1）产品焊接部位牢固，焊纹一致，无虚焊、漏焊等现象，无明显的变形。 （2）拼装的产品各连接部位的紧固件位置均匀、连接牢固，外形尺寸偏差不大 于±3mm，相邻两平面垂直度偏差不大于±5mm，后立板与台面的垂直度偏差不大于±2mm，台柱与台面的垂直度偏差不大于±5mm。调整脚应牢固，调整灵活。柜门开闭灵活，无异常杂音，平稳、灵活，无异常杂音，无漏水、渗水现象。 （3）产品打磨、抛光后表面纹理均匀一致，外表粗糙度符合要求，且不能有明显划痕、锤印、烧痕、外露焊缝均进行抛光或去色处理。进行去色处理后无黄斑等残迹，无尖角和毛刺。 |
| 3 | 不锈钢拖把池 |  | 1、304#国标1.0mm不锈钢材质； 2、带38*38方管拖把架，带φ6挂钩； 3、含普通鹅颈手动水龙头、下水器、进出水管； |
| 4 | 滴水架 |  | 1、材质：高密度PP； 2、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 3、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 4、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 5、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 6、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 7、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 |
| 5 | 更衣柜\试剂柜 |  | 1、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 2、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 3、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 4、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 6 | 换鞋凳 |  | 1、采用304#国标1.0mm，单面双层； 2、柜面嵌25mm高密度中纤板作密封加强处理，小分格； |
| 7 | 紧急淋浴器 |  | 一、材质：SUS304不锈钢 洗眼盆：SUS 304不锈钢材质，直径300mm 二、表面处理“镜面高精度抛光 三、流量调节装置：具有流量调节装置并带有节压阀门，可适用于不同压力场所 四、洗眼喷头：模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。 五、冲淋喷头水束：周围水束为幕布形，中间为线性水束，确保水流充分，冲洗面积大 六、冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 七、冲淋球阀连杆：一体精注成型 八、阀门：洗眼阀为 ½304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，确保有足够过水（通道）截面，保证水流畅通 九、连接管件：304材质熔蜡精注成型 十、主体连接：上下两部分用由任连接，内装聚四氟控，连接方便，内控可靠。 十一、进、排水口连接螺纹密封可靠Rp1内螺纹 十二、洗眼开关推板：大面积模型ABS模注成型，根据人体工学原理设计，扩大与人体接触面，所处位置适中，紧急情况下便于寻找操作使用。 洗眼流量11.4升/min 冲洗流量75.7升/min 开启时间 1秒内开启 冲淋喷头距地面高度 2083mm~2438mm |
| 8 | 可调节货架 |  | 颜色：时尚灰，框架：约70*30*1.0mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长，4层 |
| 9 | 器皿柜 |  | 1、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 2、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 3、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 4、盛液斗：不小于1.0mm厚冷轧镀锌钢板折边，边缝满焊，经全自动喷涂流水线静电喷涂。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC品牌合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 ⑥带接水盆。 |
| 10 | 实验凳 |  | 一、主要材料说明： 1、座面为304不锈钢，直径300MM，厚度≥1.2mm； 2、脚架为304不锈钢；采用φ19MM圆管，厚度1.2MM 3、椅座面为气压升降； 二、结构/配置： 1、圆形座面，带圆形脚踏五脚架； 2、配可调塑料脚垫/万向轮； |
| 11 | 试剂架 |  | 双层试剂架，铝玻结构。 1、试剂架立柱：2.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，立柱里可走水和电线，表面经处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。 2、试剂架层板：12mm厚钢化玻璃，单面磨砂； |
| 12 | 水槽、感应水龙头 |  | 1、感应水龙头 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 13 | 水槽水嘴 |  | 1、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 2、主体材质：铜质； 3、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 4、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 5、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 7、鹅颈管：可360度旋转； 8、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 9、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 10、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 14 | 通风柜 |  | 全钢一体结构，20mm陶瓷板台面，带日光灯。 1、主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用（裸板）1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流水线自动化喷涂。 2、移动视窗：5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 3、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。 4、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 5、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。 6、通风柜台面材料符合以下技术参数及要求： 采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。台面技术参数满足以下所有指标： ★(1)破坏承重性能：破坏载荷承重≥500Kg：为保证仪器承重安全，台面性能必须满足承重测试要求，需要提供权威机构出具破坏载荷≥500Kg 的有效检测报告，将样品水平放置支撑梁上，每边支撑宽度为50mm，将样品均匀施加500kg载荷，保载24H以上，加载面积为650*650mm，未损坏；台面放射性核素限量经检测符合国家标准要求，检测结果为内照射指数≤0.29（投标人在投标文件中提供检测机构出具的辐射限量检测报告复印件）； ★(2)工艺要求：为了确保切割面的美观性，台面坯体采用一体实芯黑色实验室专业坯体，台面表面采用实验室专业色釉（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； ★(3)为确保台面的抗腐蚀性要求达标：提供参照SEFA3-2010实验室工作台面条款2.1台面检测标准，对49项化学试剂进行检测的检测报告，测试结果符合台面至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（表面结果无变化）（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； ★(4)抗冲击性（恢复系数）：抗冲击性（恢复系数）检测结果≥0.87（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； ★(5)为确保台面的抗急冷急热性能达标：结论满足遇急冷急热无裂隙的检测报告（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； ★(6)为确保台面的破坏强度达标：参照GB/T 4100-2015标准，提供省级及以上建筑材料测试中心的检测报告，检测结果≥12530N（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； ★(7)压缩强度检测结果必须符合：压缩强度≥315MPa（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）； 二、性能及其它配置： 1、通风柜内衬板材料具耐酸碱及有机溶剂腐蚀等性能，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。 2、配件 通风柜控制面板：采用液晶显示屏控制面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品）。 通风柜照明：防水荧光灯管，快速启动类型，安装置通风柜顶部。照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。 插座：配有10A 220V三孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 ★通风柜竞标时提供由相关质检机构出具的测试报告复印件，报告应符合JB/T6412-1999《排风柜》及JG/T222-2007《实验室变风量排风柜》的相关规定，通风柜噪音≤55dB（投标人在投标文件中提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件）。 |
| 15 | 洗眼器 |  | 1.型号：桌上单口型； 2.主体：加厚铜质； 3.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5.流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6.控水阀：止逆阀，可自动关闭； 7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； 8.最大耐水压：6巴。 |
| 16 | 医用洁净PVC地板胶 |  | 1、材料类型:同质透心地板，地板聚氯乙烯材料、填充物、增塑剂、稳定剂和表面UV处理涂层组成； 2、总厚度：2mm 3、产品规格：约2m*20m 4、重量：≤2750g/m² 5、耐磨等级：T级 6、★通过EN71-3检测，不含19项重金属。（投标人在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） 7、防火性能：国家建材中心的检测符合现行国家标准B1级 8、★符合GB/T 18586-2001室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量检测标准，氯乙烯单体含量、可溶性铅、可溶性镉未检出。（投标人在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） 9、★符合EN 14372:2004领苯二甲酸盐（或酯）的检测标准，检测结果未检出；（投标人在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） 10、★总挥发物TVOC释放量：28天后箱体中浓度≤5μg/m³。（投标人在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） 11、色牢度：≥6 12、★甲醛、乙醛释放量：28天后箱体中浓度未检出。（投标人在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） 13、★高危险关注物质检测性能（欧洲法律禁止含有的有毒有害物质检测）根据欧盟1907-2006号REACH法规标准，195项及以上高危险物质含量不超标。（投标人在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） |
| 17 | 防返卤医用洁净板 |  | 1、医用洁净板材质要求：采用夹芯玻镁中空彩钢板,板皮厚度约δ=0.426 mm、厚度为50 mm。板面平整，无明显凹凸、翘曲、变形，表面清洁、色泽均匀，无划伤、磕碰。芯板切面平直，无毛刺、面材与芯材粘结牢固、芯材密实。 2、洁净板通过“国家权威部门”检测，按照“GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》标准要求； 3、洁净板防火性能良好，防火性能≥60min。 4、洁净板Cl（氯）离子含量＜0.08%。 5、★洁净板通过“国家权威部门”检测，按照“GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》，耐火隔热性、耐火完整性检测结果合格（投标人在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） |
| 18 | 传递窗 |  | 1、传递窗材质全部采用304不锈钢制作，板厚1.0mm 2、产品互锁装置：机械互锁（双门互锁，两个门不能同时打开） 3、视窗：5.0mm钢化玻璃制作 4、电源：220V50HZ 5、含紫外线杀菌装置 |
| 19 | 实验室电气设备 |  | 实验楼层设置总配电箱柜，实验室内置配电箱，各回路接至各用电点，实验台和通风柜自带插座与其对接，部分实验室墙面设计单相及三相插座。部分房间内安装换气扇。 （一）低压配电： 本项目低压配电电压为380/220V，三相五线制。低压配电系统接地型式采用TN-C-S系统，电缆入户处设隔离离开关箱，做总等电位联接机重复接地，自入户隔离开关柜起，整个系统的中性线（N）与保护线（PE）分开不再合并，即户内采用TNS系统。 低压配电线路装设短路、过载、接地故障保护。 配电线路采用阻燃型电缆/电线。穿管敷设的一般配电分支线路采用普通型电缆/电线。 阻燃型电缆/电线的阻燃等级不低于B级。 （主体材料说明） 1、配电柜/箱 箱（柜）门应关闭严密，元器件及附件应安装位置正确、齐全、牢固、灵活适用，各部件具有足够的强度，焊点平滑、饱满、牢固，符合设计要求。 箱（柜）表面应洁净、无划痕、碰伤、腐蚀，箱内元器件附料必须是绝缘材料。 箱体颜色：本产品颜色甲方指定为。 箱体材料：采用国产哟组冷轧钢板； 门锁形式：配电箱可根据箱体的大小选择不同种的通用钥匙开锁； 2、电线电缆： 电缆：采用交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆； 电线：采用阻燃性聚氯乙烯绝缘电线。 3、插座 规格：二扁圆三扁插座 颜色：乳白 面板：pc塑料（防弹胶）面板 |
| 20 | 实验室给排水设备 |  | （一）生活给水工程 1、实验室室内生活给水管道，横管安装时宜有0.002~0.005的坡度向泄水装置。 2、实验室给水水管道上的阀门，DN≤50时用截止阀，DN＞50时用闸阀或碟阀。 3、管材选用：实验室室内生活给水管材选用PP-R给水管（管材压力等级：1.6MPa）；采用热烙焊接连接）； 4、管道试验压力：市政供水管网和户内给水支管，试验压力本工程为0.60MPa. 5、管道支架及管道补偿要求： ①尽量利用管道自然转弯补偿管道伸缩：直线管段（横干管，立管）较长时，每隔30m设金属波纹管伸缩器，补偿管道热胀冷缩。 ②给水主管安装管卡时，层高H≤5米每层设一个；层高H＞5米时每层设两个。 （二）排水工程 1、排水立管与排水管端部连接，宜采用45º斜三通或45º斜四通和顺水三通或顺水四通。排水立管与排水出管端部的连接宜采用两个45º弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90º弯头 2、实验水盆排水管与排水管横管垂直连接，应采用90º斜三通。 3、有实验水盆的房间内所有水盆必须自带或配备存水弯，其水封深度不少于50毫米。 管材选用：室内排水管（含接室外第一个检查井的出户管）管材采用；硬质聚氯乙烯（UPVC）管。排水管接口形式：硬质聚氯乙烯管采用溶剂（或粘胶）粘接。 |
| 21 | 直流变频多联空调主机 |  | ★1、制冷/热量：14/16kw，制冷/热功率：3.7/3.9kw ； ★2、IPLV:6.2 3、电源：220V-50Hz 4、噪音：55dB(A) 5、风量：6600m3/h 6、机组重量：110kg 7、全直流变频，侧出风设计，智能除霜，过冷度技术减少液流噪音，有多种节能模式 8、宽运行范围：-20C°~50C° ★9、CAN通讯技术，1500米通讯距离，自动匹配内机地址，自动检测内机数量，自动检测机组故障 10、超长配管，最大长度300米，内外机最大落差50米(外机在上)，内机最大落差15米 11、直流变频风扇电机 12、机组采用双电子膨胀阀调节，调节范围达960级 |
|  | 直流变频多联空调主机 |  | ★1、制冷/热量：24.3/26kw，制冷/热功率：8.3/6.6kw ★2、IPLV:6.0 3、电源：380V-50Hz 4、噪音：59dB(A) 5、风量：8000m3/h 6、机组重量：133kg 7、全直流变频，侧出风设计，智能除霜，过冷度技术减少液流噪音，有多种节能模式 8、宽运行范围：-20C°~50C° ★9、CAN通讯技术，1500米通讯距离，自动匹配内机地址，自动检测内机数量，自动检测机组故障 10、超长配管，最大长度300米，内外机最大落差50米(外机在上)，内机最大落差15米 11、直流变频风扇电机 12、机组采用双电子膨胀阀调节，调节范围达960级 13、多联空调室外机可在320-460V超宽电压范围内稳定运行 |
| 22 | 直流变频多联空调主机 |  | ★1、制冷/热量：33.5/37.5kw，制冷/热功率：8.1/8.57kw ★2、IPLV:9.55 3、电源：380V-50Hz 4、噪音：59dB(A) 5、机外静压：110Pa 6、机组重量：215kg 7、全直流变频，顶出风设计，智能除霜，过冷度技术减少液流噪音，有多种节能模式 8、宽运行范围：-30C°~55C° 9、CAN通讯技术，1500米通讯距离，自动匹配内机地址，自动检测内机数量，自动检测机组故障 10、超长配管，最大长度1000米，内外机最大落差100米(外机在上)，内机最大落差40米 11、直流变频风扇电机，5-90Hz无极调速 12、电控整体采用冷媒散热 13、多种静音模式，具有强制静音模式 14、双电子膨胀阀，主电子膨胀阀3000级、过冷电子膨胀阀480级调节 15、冷媒自动灌注功能、冷媒回收功能 ★16、压缩机形式：高压腔喷气增焓涡旋压缩机 17、冷媒：R410A环保冷媒； 18、机组具有多项安全与自动保护装置及功能，使机组安全可靠运行。主要包括以下功能：电源保护、高/低压保护、排气管保护、变频器保护、压缩机过载保护、过流保护、过热保护、过压保护、过溢保护、故障自诊断、外机主板不良、高压传感器故障、低压传感器故障、压缩机过流保护、缺相、逆相保护、再启动保护、室外环境温度传感器故障、化霜温度传感器故障、过冷器液出温度传感器故障、过冷器气出温度传感器故障、压缩机驱动板工作异常、压缩机驱动板电源电压保护、压缩机驱动模块复位保护、压缩机驱动PFC保护、变频压缩机过流保护、风机驱动板故障、风机驱动板工作异常、风机驱动板电源电压保护、风机机驱动模块复位保护、风机驱动PFC保护、变频风机过流保护； 19、多联空调室外机具有6大油路控制系统，包含但不限于：油分离主回油技术、主管路回油技术、汽分回油技术、低温油路技术、压缩机油平衡油路技术、换热器回油技术，全方位保证油路的顺畅、可靠； 20、多联式空调室外机具有先进的防积雪、防雷、防逆风、除尘功能； 21、多联空调室外机可在320-460V超宽电压范围内稳定运行； |
| 23 | 静音型风管式室内机(1匹) |  | ★1、制冷/热量：2.5/2.8kw，制冷/热功率：28/25w 2、风量：450m3/h 3、静压范围：0~30Pa 4、噪音：28dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：710*450*200mm 6、设备重量：17.5kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 |
| 24 | 静音型风管式室内机(大1匹) |  | ★1、制冷/热量：2.8/3.2kw，制冷/热功率：28/25w 2、风量：450m3/h 3、静压范围：0~30Pa 4、噪音：28dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：710*450*200mm 6、设备重量：17.5kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 |
| 25 | 静音型风管式室内机(1.5匹) |  | ★1、制冷/热量：3.6/4.0kw，制冷/热功率：37/30w 2、风量：550m3/h 3、静压范围：0~30Pa 4、噪音：31dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：710*450*200mm 6、设备重量：18kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 |
| 26 | 静音型风管式室内机(小2匹) |  | ★1、制冷/热量：4.5/5.0kw，制冷/热功率：40/35w 2、风量：750m3/h 3、静压范围：0~30Pa 4、噪音：33dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：1100*450*200mm 6、设备重量：22.5kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 |
| 27 | 静音型风管式室内机(小2.5匹) |  | ★1、制冷/热量：5.6/6.3kw，制冷/热功率：55/45w 2、风量：850m3/h 3、静压范围：0~30Pa 4、噪音：35dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：1100*450*200mm 6、设备重量：24.5kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 |
| 28 | 低静压风管式室内机(3.5匹) |  | ★1、制冷/热量：9/10kw，制冷/热功率：110w 2、风量：1500m3/h 3、静压范围：0~80Pa 4、噪音：40dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：1340*655*260mm 6、设备重量：44.5kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 |
| 29 | 天井式室内机(大1匹) |  | ★1、制冷/热量：2.8/3.2kw，制冷/热功率：71w 2、风量：750m3/h 3、噪音：36dB(A) 4、设备尺寸（宽*深*高）：主体840*840*200mm，面板950*950*65mm 5、设备重量：22+6kg ★6、360°环绕气流，标配1.2米提升水泵 |
| 30 | 天井式室内机(1.5匹) |  | ★1、制冷/热量：3.6/4kw，制冷/热功率：71w 2、风量：750m3/h 3、噪音：36dB(A) 4、设备尺寸（宽*深*高）：主体840*840*200mm，面板950*950*65mm 5、设备重量：22+6kg ★6、360°环绕气流，标配1.2米提升水泵 |
| 31 | 天井式室内机(小2.5匹) |  | ★1、制冷/热量：5.6/6.3kw，制冷/热功率：77w 2、风量：780m3/h 3、噪音：36dB(A) 4、设备尺寸（宽*深*高）：主体840*840*200mm，面板950*950*65mm 5、设备重量：24+6kg ★6、360°环绕气流，标配1.2米提升水泵 |
| 32 | 实验室变频房间压差控制系统 |  | 一、实验室房间压差控制系统 1. 控制原理 实验室应保持微负压确保实验室产生的废气不污染其它房间，实验室的气流控制在-8Pa左右，通过高精度的芯片内部运算房间的排风量，根据排风量减去负压风量，计算所需要的新风量，根据新风、排风联动控制模块控制新风机的启动数量及新风机的多段风量模式，从而达到实验室微负压控制的目的。 a.对于实验室，为防止实验过程中有毒气体和以及生物安全控制要求微生物向其他空间外溢，实验室需保证一定的微负压。由高精度的压差传感器实际测量室内同室外如走廊的压差，根据实际测量值相应的调整排风或送风的风量，维持室内压差。压差控制系统应有措施防止由于开关门等因素造成室内送排风量的剧烈变化，保持系统稳定。 b.变风量排风调节阀跟踪其他排风阀的排风量调整自身排风量并参考室内压差变送器的压差信号来维持室内压力。 c.满足室内换气次数或洁净度的要求。 d.压力无关型的变风量调节控制，保证系统多个排风柜同时运行时，各自独立调节，不相互干扰。 e.有效控制实验室内的压力和温湿度，为工作人员提供舒适的环境。 f.结合实验室送排风控制系统，包括变风量阀执行器，风口以及消音器等能提供实验室通风控制的完整解决方案。各种风阀控制器要求采用数字网络通讯，内置丰富的控制功能，保留将来进行系统升级和软件监控的功能。 2、排风设备数量采集器 新风、排风联动控制模块 输出信号： 0 ～ 10VDC（3线）或4 ～ 20MA（2线）， 供电电压：24V DC 显示范围：-50-50Pa 零点/满程偏移：<0.05%FS°C 3、房间送风阀 房间送风阀特性 a.风阀类型：电动调节型变风量阀，通过通讯与子系统内其它风阀阀相连交换数据，实现相关控制功能，阀体为镀锌材质。 b.安装位置：每个房间的送风管道上。 c.正常工作压力范围：阀门前后压差范围在150Pa到750Pa之间时压力无关。 d.风量控制精度：控制风量的±5%。 e.风量调节比：最大风量：最小风量16：1以上。 f.变风量响应速度：调节时间<1秒。 g.风量控制稳定性：压力无关型风阀,平衡风管内压力波动时间<1秒。 h.现场安装：阀门安装前后需直管段。 i.阀门驱动方式：电动，24VAC供电。 j.反馈信号：提供实时风量反馈信号，反馈风量控制精度：当前风量的±5%。 k.安全措施：当断电或故障时,风阀应处于最小送风状态(常闭状态)。 二、变频器 采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。 - 三、控制柜 符合低压电器成套设备认证，所有内部接线必须符合电气接线规范，户外型变频器控制柜应达到IP65防护等级。 |
| 34 | 实验室材料部分货物 |  | 含门窗、龙骨、铝扣板、铝合金外圆弧、内圆弧、埃特板、腻子乳胶漆、门禁系统、玻璃门、净化钢制成套门、双层中空隔热玻璃密封窗、闭门器、智能型空气锁等货物供货，详细要求见采购货物报价清单 |
| 35 | 实验室暖通系统设备 |  | 含风冷直膨式净化空调机组、风冷直膨式全新风机组、排风机、活性炭吸附箱、PP风管、镀锌风管、阀门、高效过滤器、风口、止回阀及弯头三通等货物供货，详细要求见采购货物报价清单 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； （5）项目竣工第三方验收费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量；投标人根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 |  |
| 售后服务要求 |  | （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货上门、安装、调试，所采购专用设备的具体放置方位以采购单位要求为准； （3）接到通知后12小时内到达现场维修； （4）定期回访以及对设备维修。 （5）投标人必须提供常驻南宁售后服务机构的证明文件原件，联系人、电话、联系人在投标人单位的社保证明文件等信息证明材料原件。 （6）质保期：整体工程项目免费保修期不少于一年，零部件厂家承诺的质保期超过一年的按厂家承诺，终身维修。 |  |
| 其他要求 |  | （1）▲经对采购方安装场地进行现场勘察后，投标人必须结合报价清单提供该项目平面布置图纸： （2）投标人提供的必须是全新、完整、未使用过的产品； （3）▲交货时，所有产品均严格按照签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关最新标准进行验收，技术参数中带★相关检测报告及证书必须提供满足要求的检测报告或相应证书复印件并加盖生产厂家鲜章的原件以便核实真实性，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位将按违约处理。 ## （4）现场勘察联系人 ## ①投标单位应自费组织实地勘察。 ## ②现场踏勘联系人： ， 联系电话： 。 要求：勘查时委托人需携身份证及投标单位委托书等相关资料并加盖公章以便核对身份。 |  |
| 实验台柜验收要求 |  | （1）实验室工程总体布局符合图纸设计要求，合理有序； （2）实验室家具材质、规格符合设计要求，数量与工程规划书清单一致，并有有效之检测合格证及检测报告，使用者可根据实际需要对现场产品抽检送第三方检测，相关费用由中标人承担。如果检测不合格招标人有权要求退货或更换合格产品； （3）家具安装正确、牢固、严密，其偏差应在设计标准控制范围内。各组件间连接紧密，无内容物外露； （4）实验台台面平整、色泽均匀、边缘平整光滑。柜体牢固，柜体板涂层色泽均匀，封边严密。柜门开合自如，无异常声响，柜门及抽屉缝隙应均匀，周边缝隙1.5mm-2mm，误差不得超过0.5mm。层板平整无毛刺，高低调节扣灵活有效。背板封边严密无变形。踢脚板负重无变形。调整脚灵活，不易变形。柜体连接以后，可调水平必须平直，在1000mm的长度内水平高度误差不超过3mm,并确保装踢脚板的高度。台面安装应方正、平直，台面与台面接缝处应平齐，缝隙不大于1.5mm；安装接口处应齐平，缝隙顺直、均匀；背板与柜体连接紧密，层板高低调节扣灵活有效。 （5）实验台滑轨灵活有效，无烤漆脱落现象。铰链、把手光亮，耐锈蚀。 （6）电器线路改装合理有序，安全。电源插座安全有效，安装位置合理，不妨碍实验操作。 （7）试剂架各连接部位紧密无缝隙，层板平整，物品不易滑落，负重不变形。 （8）水槽耐酸碱腐蚀，与实验台面接合紧密无缝隙。存水湾排水通畅。水龙头阀门灵活有效，无渗水现象，出水口无水流四溅现象。柜门开合自如，易于修理排水管路。 （9）天平台稳固、防震，台面水平无凹陷，边缘光滑平整。天平放置区可独立调节水平，操作自如。 （10）实验室家具安装过程中未损坏原有实验室结构。 |  |