院内挂网公示参数

光子治疗仪

- 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用

- 光源材料，半导体固态光源（点阵芯片集成式）

- 峰值波长，640nm±10nm

- 光功率密度（光源表面测量）≥1000mW/c㎡

- 特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面 15cm 处，光杯口平面面积≥52c㎡室温 26℃的条件下，照射 15min，水膜最低温升及此时的光功率密度要求）温升≤2℃，光功率密度≥40mW/c ㎡

- 治疗仪最大治疗深度≥10cm

- 光源组合光杯式设计

- 有效照射面积（光功率密度≥40mW/c ㎡时的实测有效治疗面积）≥800c ㎡

- 光杯口平面面积≥180c ㎡

- 输出光功率（光杯口平面测量）≥12W

- 光功率稳定度，光功率变化率≤±1%

- 手动升降装置

- 持续/脉冲照射治疗

- 可从0min～99min连续可调

- 触摸屏、液晶显示操作面板

- 省内有厂家售后服务人员，并开通 400 服务热线

空气波治疗系统：

- 操作方式：7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作

- 气血液回盈侦测功能*：具有

- 通道数：两路物理通道

- 气囊腔道数：4腔气囊或者8腔气囊可选，支持每腔压力单独可调

- 气囊种类支持：腿部四腔气囊（拉链套筒式）、腿部八腔重叠气囊（拉链套筒式）、臂部四腔气囊（套筒式）、腿部三腔气囊（分体式）、臂部三腔气囊（分体式）、背部四腔气囊、左手气囊、右手气囊、左脚气囊、右脚气囊、手部气囊（KF）

- 气囊自动识别：支持实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗

- 屏幕界面旋转功能：支持屏幕旋转功能，方便临床操作使用，可悬挂于床内侧或外侧

- 压力范围：0-240mmHg

- 充气速度：充气速度1-6级可调，最大充气速度下，充满单腔的时间18s以内

- 气囊压力调节：支持气囊每腔压力可调，及创口零压跳过功能

- 治疗时间：治疗时间1-600分钟可调，支持不间断治疗

- 治疗模式：支持标准治疗、梯度治疗以及高级治疗模式

- 治疗方案：≥20种

- 无线扩展功能*：支持

- 提示功能：具有过压、欠压、脱落等安全提示功能

- 安全防护功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害

- 售后服务：省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线

高频震荡排痰仪：

- 适应范围：适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。

- 产品组成：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器

- 压力范围：3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调

- 工作频率：1-20Hz

- 操作模式：10英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键

- 工作模式：常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用、循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式、梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式、自定义模式，可根据治疗具体差别，自定义更改治疗模式

- 线控手柄功能：可通过线控手柄中断或恢复振动排痰

- 压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

- 治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能

- 空气导管配置：双空气导管，可自动锁定

- 背心气囊类型：背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选

- 背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

背心气囊内衬：可选择一次性使用气囊内衬