一、经皮黄疸仪

院内询价参数要求

1. 便携式设备，液晶屏显示测量数据

2.具有测量结果直接读出功能及，mg/dl与umol/l可转换功能

3.具有2－5次自动计算取平均值显示功能

4.结果显示：3位数字显示

5.测量范围：0.0mg/dL～32mg/dL或者0.0μmol/l～544μmol/l

6. 测量精度：±1.5mg/dL或者±25.5μmol/l

7.开机准备时间：＜12秒

8.自动控制功能：限时无操作,自动关机；电池电量不足提示，并自动关机；

9. 存储：具有20个最近测量结果存储功能，并可循环查看存储数据功能

10.电源：AA电池或可重复充电的电池组，电池可随时更换

# 应用于PICC置管的插件式监护仪

# 技术参数

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，

- 标准配置：监护/心电模式 双模式12道心电/心率、血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温、≥12.1英寸LED背光触摸屏、4400mAh锂电池、插件式记录仪

- 配置分体式四导联心电导联线，赠送10套用鳄鱼夹导联线

- 可选配参数：12导心电、Masimo/Nellcor SPO2（配原装接头）、ETCO2、儿童/新生儿配件

- 监护仪硬件结构：

插件式监护仪，基础6参数模块以外，可扩展两个插件模块。模块采用金手指连接，数据传送采用红外传输方式，从根本上杜绝电磁干扰。

  - ≥12.1英寸LED背光液晶屏，高清显示，触摸屏操作。支持中文手写输入。同屏最多可显示8通道波形

  - 外部接口包括RJ45网口、USB接口、VGA接口、护士呼叫接口、地线接口、手写笔卡槽

  - 无风扇设计，铝镁合金支架设计

- 监测参数：

  - 标准配置：心电、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温

  - 支持3/5/12导心电测量

  - 心电模式具有多种滤波方式,以及心电自动诊断，心向量分析功能，以及12×1, 4×3, 6×2,6×2+1R, 3×4+1R,3×4+3R多种格式的打印和显示.

  - 共模抑制比≥105dB，

  - 采用1000Hz采样率，保证数据精细度便于观察PICC置管所需寻找的高大尖锐P波。

  - 配备216mm记录仪，提供PICC置管过程中的多时段心电波形记录，便于对比

  - 插件式记录仪，可出具12导心电图诊断记录

  - 呼末支持全年龄段病人，采样管直接排水，无需脱水瓶

- 系统功能：

  - 支持拼音、五笔、手写中文等输入方式

  - 具有锁屏保护功能，屏面亮度五级可调，音量十级可调，具有一键静音键

  - 具有智能脉搏音，导联自动识别功能

  - 全参数具有智能报警技术，医生可根据要求设置高、中、低档三级别，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能，有效减少误报警

  - 具有病档信息中文手写输入功能

  - 具有数据掉电保存功能，160小时趋势图表，200组报警事件，200组心律失常报警，2000组无创血压测量数据，48小时全息波形回顾。

  - 可储存回顾7×24小时（1周）的全十二导心电波形数据。将过往PICC定位波形完整记录保存，便于后续科研学习。

  - 可接入护士呼叫系统，支持USB软件升级、数据导出，支持外接显示器，支持有线、无线网络的连接，可组成多达120台中央监护系统

  - 支持USB卡数据存储，掉电保存，实时病例存储、回顾

  - DVI-D接口支持数字视频信号输出，方便临床培训和教学工作。

  - 支持有线、无线混合接入监护中央站、CIS等信息系统。

  - 具有锁屏保护功能，屏面亮度五级可调，音量十级可调，具有一键静音键

  - 支持标准界面、4波形、6波形界面、列表界面、趋势共存界面、oxyCRG动态刷新界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导、它床观察界面，可冻结界面。

  - 波形同步显示可显示8通道，12导心电波形同屏显示

  - 每通道波形可自由选择监测参数，灵活调节界面

  - 计算功能：含有血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算

三、婴儿蓝光培养箱

技术参数

- 电源：220V/50Hz

- 输入功率：650VA

- 温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

- 温度控制模式：箱温控制

- 箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃

- 箱温显示范围：至少10℃～42℃

- 温度波动范围：±0.5℃

- 婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

- 温度显示精度：0.1℃

- 加湿功能：具有自然风道加湿和两档可调加热加湿功能

- 湿度调节范围：20%RH～90%RH

- 抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒

- 婴儿床倾斜角度：±10°无级可调

- 箱内噪音：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

- 升温时间：≤30min

- 报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

- 显示方式：箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示

- 双重保护：具有独立的第二热切断装置

- >37℃温度设定功能

- 蓝光治疗装置

- 光疗灯箱辐照度强弱3档可调

  - 光疗灯箱有效表面内的最大胆红素总辐照度：1800μW/cm²

  - 光疗灯盒有效表面内的最大胆红素总辐照度：1500μW/cm²

- 光疗灯盒采用LED冷光源，具有独立空气循环散热装置

- 蓝光波长：420nm～490nm

- 采用进口LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长

- 插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低（具有自主知识产权）

- 材质工艺：铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈，具有正门独立锁定装置

- 一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用

基本本配置：主机（恒温罩、控制柜）、输液支架及托盘、底座、脚轮、摇床、两档可调加湿装置、大于37℃温度设定功能、光疗灯箱、光疗灯盒、温湿度表、RS-232接口

可选配置：前拉侧拉、凝胶床垫

功能特点：

- 温控模式：具有箱温控制模式

- 加湿功能：具有自然风道加湿和两档可调加热加湿功能

- 分屏显示：箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示

- 双重保护：具有独立的第二热切断装置

- 温度设定：>37℃温度设定功能

- 倾斜可调：婴儿床倾角无级连续可调

- 自检报警：产品具有开机自检功能，多种故障报警提示

- 抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒

- 黄疸治疗：国内首创双面照射光疗婴儿培养箱，一机两用，光疗灯盒采用LED冷光源，具有空气循环散热装置

- 蓝光灯珠：采用进口LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长

- 插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低（专利号：ZL 2015 2 0928616.5）

- 材质工艺：铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈

- 正门锁定：具有正门独立锁定装置

- 接口装置：具有RS-232接口

- 经皮饱和度监护仪监护仪

- 院内询价参数

硬件结构

- 固定式提手，便于携带；

- ≥8英寸LED背光液晶屏，标配触摸屏；

- 具有两个独立报警灯，生理、技术报警灯分开显示，直观判断报警类型；

- 具有VGA接口，支持外接显示器；

监测参数

- 专用于新生儿监护，无成人和小儿测量模式，保证测量安全；

- 支持3/5导心电监测；

- 具有ECG波形级联显示功能；

- 配置新生儿专用夹式心电导联线、新生儿专用电极片；

- 要求标配Masimo SET血氧监测；

- SPO2测量范围：1％～100％；在70％～100％范围内，为±3％（非运动状态和运动状态）；

系统功能

- 支持显示屏亮度1-100级调节

- 具备大字体界面，呼吸氧合图界面，趋势共存界面，它床观察界面及标准界面等多种显示界面；

- 具有夜间避免打扰患者休息的夜间模式；

- 支持按键背光灯，方便夜间操作；

- 内置通讯接口，支持连接中央监护系统。

五、婴儿辐射保暖台

技术参数

- 电源：220V / 50Hz

- 功率：1000VA

- 温控方式：微电脑高精度伺服控温

- 温控模式：预热、自动、手动控制模式

- 温控范围：32℃～38℃，温控扩充范围：25℃～38℃，，用于特殊婴儿护理

- 温度显示范围：至少25℃～42℃

- 温控精度：≤0.5℃

- 床面温度均匀度：≤2℃

- 温度显示精度：≤0.1℃

- 温度传感器精度：≤0.3℃

- 升温时间：≤45min

- 显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

- 报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能

- 温度校正：温度偏差可在前面板修正

- 超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置

- 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

- 辐射头角度：±90°水平无级可调

- 床面倾斜±10°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸

- LED照明灯：方向亮度可调

- APGAR评分计时器

- 婴儿床下置X光拍片盒

- 材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈

- 整体支架采用立柱轨道

- 双托盘、输液架在立柱轨道上下可调

- 底座超大托盘

- 具有RS-232接口、输液密封口

基本配置：旋转辐射头、 床面、控制面板、脚轮、摇床、双托盘、输液架，输液密封口、RS232接口、LED照明灯、下置X光拍片盒

可选配置：蓝光治疗仪、输氧装置、升降装置、低压吸引器、头部固定架

# 六、婴儿培养箱

# 院内询价参数

- 控温方式：箱温模式、婴儿模式

- 箱温控制范围： 25℃-39℃

- 肤温控制范围：35℃-37.5℃

- 肤温测量精度≤±0.2℃

- 双体温探头设计，可支持腔内体温监测。

- 升温时间≤35min

- 直观透明加湿水箱，水位情况一目了然，避免干烧。

- 箱内湿度设置范围：30% -95%，精度±5%

- 可选配内置体重秤，测量范围300g - 8000g，可存储体重趋势图。

- 氧浓度测量范围：10%-100%

- 可选配伺服供氧，氧浓度设定范围：21%～60%

- 可选配窒息唤醒功能，帮助新生儿脱离窒息危险。

- ≥8英寸彩色触摸屏，多角度调节。支持大字体界面显示。

- 箱门内置静音阻尼装置，无需手扶，箱门缓缓下落，防止箱门撞击。

- 支持婴儿床倾斜电动无极调节，通过触屏操作。

- 具有X光射线托盘，具有大空间储物柜。