2022年桂林市第二人民医院南院设备采购名称及参数

| 名称 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视力筛查仪 | 1台 | 双眼视力筛查仪筛查范围： 屈光：近视，远视，散光，屈光参差 眼位：斜视，弱视 瞳孔/瞳距：瞳孔/瞳距大小，双眼瞳孔不均等 其他：晶状体浑浊，角膜损伤，眼底感光不良，眼球微颤。 适合人群：（6个月-成人）儿童，学龄前、学龄期儿童及成人。 技术参数： 1.彩色触摸操作 LCD 显示屏幕 2.前倾屏幕，方便使用者以任何姿势操作。 3. *筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大 小 及间距、矫正视力。 4. *可直接在主机上输入中文病人信息。 5. *双眼同时进行测量。 6. 可对单眼进行测量。 7. *等效球镜度数测量范围：-7.50D 至+7.50D，0.25D 递增，精确度：-3.50D 到 3.50D ±0.50D；-7.50D 到＜-3.50D ±1.00D；＞3.50D 到 7.50D ±1.00D 8. 柱镜度数测量范围： -3.00D 到+3.00D，0.25D 递增，精确度： -1.50D 到 1.50D ±0.50D；-3.00D 到<-1.50D ±1.00D ＞1.50D 到 3.00D ±1.00D 9. 轴位范围：1°到 180°，1°递增，精确度：±10°（对于柱面值＞0.5D） 10. 测量瞳孔直径范围：4.0mm - 9.0mm，0.1mm 递增，精确度：±0.4mm，可测量散瞳病人 11. 测量瞳距范围：35mm 到 80mm，1mm 递增，精确度：±1.5mm 12. 斜视测量：鼻、颚方向范围 0°到 20°，精确度±1.5°；上、下方向范围 0°到 20°，精确度±1.5° 13. 平均测量时间：1S 14. 测量距离：1M |  |
| 医用电梯 | 1部 | 额定载重量：电梯的载重量1600kg 电梯的用途：医用电梯 层数：4层 基本配置：内置空调、警铃、应急照明、电梯变频驱动、门机变频驱动等 | 现有基础设施：6层电梯井（含负一楼、5楼机房）; 原电梯内径参数：宽1.4米高2.3米长2.5米 |
| 负压救护车 | 1辆 | 基本配置： 冷暖系统：医疗舱大功率直排空调和暖风 警报、警示系统： 1，车顶前部安装长排式警灯 2，100W警报器及手持控制器 左右两侧爆闪灯 车内电源系统 3，医疗舱第二电源系统 4，驾驶舱紧急启动系统 5，正旋波逆变电系统 6，外接充电系统 7，一体化电路集成控制保护系统 8，交流电路防护系统 9，医疗舱控制面板开关 10，国标220V电源端口 11，国标12V电源插口 12，顶部长条照明灯 13，长方形消毒灯 14，换气扇 供氧系统 1，10升医用氧气瓶2个及专用减震卡箍 2，氧气减压阀2个 3，隐藏式氧气管路系统 4，国标氧气端口2个 5，湿化瓶1个 医疗舱内部 1，左侧吊柜尾部外场照明灯 2，高分子材料异型中隔断墙 3，隔墙推拉观察窗 4，左侧上部PVC吊柜 5，左侧中部PVC板材医疗器械柜 6，左侧后部PVC板材立式氧气柜 7，全车安全预埋件 8，PVC材料硬顶改装及侧壁改装 9，专用蓝色医疗可清洗、耐磨、环保地板革。 座椅 右侧2人长条横向软包座椅带安全带 医疗系统 1，自动上车担架 2，担架垫板及导板 3，可滑动输液架 4，灭火器 车辆外观 医疗舱左侧黑色太阳膜，右、后侧半透明磨砂膜，标准医用外观定 | 参考本部负压救护车 |