参数详细表

- ECMO要求：2023年6月15日到货

二、床旁监护仪

1、低功耗，无风扇设计，无硬盘。

2、配置单有创血压监测和主路式呼吸末二氧化碳监测。可选配连续微创心排量, 微流CO2，脑电双频指数等高级功能。

3、心电监测可用5个电极监护12导联心电图，提供十二导ST数值和ST环状图。

4、每台设备配置多导联高级心律失常分析(≥22种)和12导联ST段分析, ST-环状图分析系统，可动态观察  ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。连续QT/QTc测量或报警，提供QT/QTc数值和可配置的报警从而满足临床的需求并降低危险。

5、具有低灌注的血氧饱和度监测技术, 提供灌注指示。 血氧探头采用指套式，提高测量准确性和病人舒适度。

三、高流量湿化氧疗系统

1、具备高流量模式、低流量模式和CPAP模式。

2、 可实现80L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。

3、采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，无需对主机内部气路进行消毒。

4、.主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

5、内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温度、流量、氧流量治疗波形。

6、机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。 （手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。

7、 提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号） 、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS）， 设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面，患者连接界面具备独立的注册证。

四、转运呼吸机：适用范围：成人，儿童

1、驱动方式：气动电控

2、控制方式：容量控制、压力控制，时间切换

3、显示方式：5英寸彩色TFT显示

4、电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于4.5小时）；外接备用电池

5、设置方式：触摸式按钮及穿梭钮

6、具备海拔补偿功能

7、具备窒息后备通气功能

8、具备手动通气和吸气保持功能

9、通气方式： VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP, Manual

10、潮 气 量： 0-2000ml（容控）

11呼吸频率：1~120bpm

12、SIMV频率：1~40bpm

13、屏气时间：0~5s

14、吸呼比：4:1~1:10

15、压力控制水平：5～50cmH2O

16、压力支持水平：0~50cmH2O

17、呼气末正压（电子控制）：0~30cmH2O

18、持续气道正压：0~30cmH2O

19、压力触发灵敏度：-20cmH2O ~ 0cmH2O

20、流速触发灵敏度：2~30LPM

21、氧浓度：40%~100%   连续可调

22、吸气保持时间：15s

23、报警静音时间：不大于120s

24、监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测

25、呼吸波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形

26、报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、氧浓度上下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等

27、45个呼吸湿化罐

28、呼吸管理2套